# Διακρίβωση μικροφώνων αναφοράς με την μέθοδο της αντιστροφής και η εφαρμογή τους στην διακρίβωση μικροφώνων ελεύθερου πεδίου

Κωνσταντίνος Ζαχαρίας1,*, Χρήστος Μπαντής1

1Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας - Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας, ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, 57022 Θεσσαλονίκη

*zacharias@eim.gr

### ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται συνοπτικά η μέθοδος της αντιστροφής (reciprocity calibration) για την διακρίβωση εργαστηριακών μικροφώνων αναφοράς και η εφαρμογή τους για την διακρίβωση μικροφώνων εργασίας ελεύθερου πεδίου. Πραγματοποιήθηκε διακρίβωση τριών μικροφώνων αναφοράς με την μέθοδο της αντιστροφής και προσδιορίστηκε η ευαισθησία τους σε ηχητικό πεδίο πίεσης. Στην συνέχεια ένα από τα μικρόφωνα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε για την διακρίβωση ενός μικροφώνου εργασίας (working standard) ελεύθερου πεδίου, σύμφωνα με την μέθοδο της διαδοχικής σύγκρισης σε ανηχωικό θάλαμο. Τέλος μελετήθηκε η χρήση προσομοιωτή στόματος (mouth simulator) ως πρότυπη ηχητική πηγή, καθώς επίσης οι ιδιαιτερότητες της μεθόδου αντιστροφής και οι παράγοντες των αβεβαιοτήτων που υπεισέρχονται στην διακρίβωση μικροφώνων ελεύθερου πεδίου σε ανηχωικό θάλαμο.

# Reciprocity calibration method for standard microphones and their application in the calibration of free-field microphones

### ABSTRACT

In this paper, the reciprocity calibration method for the calibration of reference laboratory microphones and its application for the calibration of free-field working microphones are briefly presented. The sensitivity of three reference microphones to a sound pressure field was determined using the reciprocity method. Subsequently, one of the reference microphones was employed to calibrate a free-field working standard microphone in accordance with the method of successive comparison within an anechoic chamber. Finally, the utilisation of a mouth simulator as a standard sound source was investigated, in addition to the specific characteristics of the successive comparison method and the uncertainty factors associated with the calibration of free-field microphones within an anechoic chamber.

## Εισαγωγή

Η ευαισθησία ενός μικροφώνου, δηλαδή η ηλεκτρική τάση που παράγει ένα μικρόφωνο ως προς την ηχητική πίεση, είναι η βασικότερη παράμετρος που προσδιορίζεται κατά την διαδικασία διακρίβωσής του. Η πιο κοινή μέθοδος διακρίβωσης είναι η σύγκριση του υπό διακρίβωση μικροφώνου με ένα εργαστηριακό μικρόφωνο αναφοράς. Τα μικρόφωνα αναφοράς με τη σειρά τους διακριβώνονται εφαρμόζοντας την μέθοδο της αντιστροφής (pressure reciprocity calibration). Η μέθοδος βασίζεται στην αρχή της αντιστροφής του τρόπου λειτουργίας του εργαστηριακού μικροφώνου, δηλαδή ότι μπορεί να λειτουργήσει ως δέκτης αλλά και ως πομπός ηχητικών κυμάτων έχοντας τον ίδιο λόγο απόκρισης προς διέγερση.  Η ιδιαιτερότητα της μεθόδου που εφαρμόζεται είναι ότι δεν υπάρχει αναφορά σε κάποια ηχητική ποσότητα όπως η ευαισθησία του μικροφώνου (V/Pa) ή η ηχητική πίεση (Pa), αλλά μόνο σε θεμελιώδεις ηλεκτρικές, μηχανικές και φυσικές παραμέτρους όπως η DC τάση, η συχνότητα, το μήκος, η θερμοκρασία κα. Η προαναφερθείσα μέθοδος διακρίβωσης ονομάζεται απόλυτη ή πρωτεύουσα διακρίβωση και τα διακριβωμένα  μικρόφωνα είναι πρωτεύοντα πρότυπα διότι έχουν τις υψηλότερες μετρολογικές ιδιότητες και η τιμή τους είναι αποδεκτή χωρίς να γίνεται αναφορά σε άλλα πρότυπα του ιδίου μεγέθους. Η προηγούμενη μέθοδος αφορά στον προσδιορισμό της ευαισθησίας ενός εργαστηριακού μικροφώνου το οποίο είναι κατάλληλο να χρησιμοποιηθεί για μετρήσεις όπου αναπτύσσεται ηχητικό πεδίο πίεσης, δηλαδή εντός κλειστών κοιλοτήτων. Όμως οι περισσότερες και πρακτικές εφαρμογές των εργαστηριακών μικροφώνων αφορούν την χρήση τους για την μέτρηση της ηχητικής πίεσης εκτός κλειστών κοιλοτήτων (cavities), σε συνθήκες ανοιχτών χώρων ή αλλιώς σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου (free-field). Επομένως προκύπτει η ανάγκη του προσδιορισμού του συντελεστή ευαισθησίας των μικρόφωνων ελεύθερου πεδίου ώστε να είναι δυνατή η μέτρηση με ακρίβεια της ηχητικής πίεσης σε αυτές τις συνθήκες. Η μέθοδος διακρίβωσης  των μικροφώνων σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου πραγματοποιείται σε ανηχωικό θάλαμο και βασίζεται στην σύγκριση της απόκρισης του μικροφώνου ελεύθερου πεδίου με την απόκριση ενός μικρόφωνου αναφοράς. Η συγκεκριμένη μέθοδος συγκριτικής διακρίβωσης έχει το πλεονέκτημα ότι προσομοιάζει καλύτερα τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες χρησιμοποιούνται τα μικρόφωνα ελεύθερου πεδίου. Είναι δευτερεύουσα διακρίβωση διότι η αναφορά είναι ένα πρωτεύον εργαστηριακό μικρόφωνο και το υπό διακρίβωση μικρόφωνο είναι ένα μικρόφωνο γενικής χρήσεως (working standard - μικρόφωνο εργασίας) για ακουστικές μετρήσεις.

## Διακρίβωση μικροφώνων αναφοράς με την μέθοδο της αντιστροφής

Η μέθοδος διακρίβωσης μικροφώνων αναφοράς με την μέθοδο της αντιστροφής περιγράφεται αναλυτικά στο πρότυπο IEC 61094-2 [1] σύμφωνα με το οποίο, για την διακρίβωση απαιτούνται τρία εργαστηριακά μικρόφωνα τα οποία συνδυάζονται ανά δύο (συνολικά τρεις συνδυασμοί) και συνδέονται ακουστικά μεταξύ τους μέσω του αέρα που περιέχεται εντός της κυλινδρικής κοιλότητας που σχηματίζεται από ένα συζεύκτη (coupler). Έτσι σε κάθε ζεύγος το μικρόφωνο που λειτουργεί ως ηχητική πηγή (πομπός) δημιουργεί εντός της κοιλότητας μία ηχητική πίεση η οποία μετράται από το μικρόφωνο που λειτουργεί ως δέκτης.  Εφαρμόζοντας τις βασικές εξισώσεις τεσσάρων ακροδεκτών οι οποίες ισχύουν για ένα εργαστηριακό μικρόφωνο αναφοράς, προκύπτει για κάθε ζεύγος μικροφώνων και ένα αντίστοιχο γινόμενο των συντελεστών ευαισθησίας τους για το ηχητικό πεδίο πίεσης. Επιλύοντας το σύστημα των τριών εξισώσεων για τα τρία ζεύγη,  προκύπτουν οι ευαισθησίες πίεσης των τριών μικροφώνων.

Η παραπάνω μεθοδολογία διακρίβωσης εργαστηριακών μικροφώνων (τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 61094-1 [2]) υλοποιείται με το Reciprocity Calibration System Type 9699 της εταιρίας Brüel & Kjær [3]. Το ζεύγος των μικροφώνων μαζί με τον συζεύκτη τοποθετούνται στον ειδικό θάλαμο και στην συνέχεια η γεννήτρια σημάτων παράγει το ημιτονοειδές σήμα της επιθυμητής συχνότητας για την οποία θα προσδιοριστεί ο συντελεστής ευαισθησίας πίεσης των μικροφώνων. Έτσι το μικρόφωνο πομπός παράγει επίπεδα ηχητικά κύματα εντός του συζεύκτη τα οποία μετρώνται από το μικρόφωνο δέκτη. Η τάση εξόδου που εμφανίζεται στο μικρόφωνο δέκτη οδηγείται μέσω του ζωνοδιαβατού φίλτρου στο ψηφιακό βολτόμετρο. Η τάση εισόδου στο μικρόφωνο πομπός και η τάση εξόδου στο μικρόφωνο δέκτη μετρούνται διαδοχικά από το βολτόμετρο. Η παραπάνω διαδικασία μέτρησης εφαρμόζεται και στα τρία ζεύγη μικροφώνων και καταγράφονται οι τιμές των μετρήσεων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ο όποιος επιπλέον ελέγχει τα όργανα μέτρησης του συστήματος 9699 μέσω ειδικού προγράμματος. Μετά το πέρας των μετρήσεων από τις τάσεις πομπού Τ και δέκτη R υπολογίζεται ο λόγος τάσεων T/R και για τα τρία ζεύγη των μικροφώνων και σε συνδυασμό με τις προαναφερθείσες λοιπές ηλεκτρικές, ακουστικές και φυσικές παραμέτρους υπολογίζονται οι ευαισθησίες πίεσης των μικροφώνων. Ο αναγνώστης μπορεί να ανατρέξει στην δημοσίευση των συγγραφέων στο συνέδριο Μετρολογίας 2022 [4] για περισσότερες πληροφορίες.

## Διακρίβωση μικροφώνων ελεύθερου πεδίου (free-field)

#### 2.1 Διακρίβωση μικροφώνων ελεύθερου πεδίου με την μέθοδο της διαδοχικής σύγκρισης

Όταν ένα μικρόφωνο πίεσης βρίσκεται σε ελεύθερο πεδίο, τα προσπίπτοντα ηχητικά κύματα στην μεμβράνη του προκαλούν σκέδαση ηχητικών κυμάτων με αποτέλεσμα την αύξηση της ηχητικής πίεσης σε υψηλές συχνότητες και επομένως της απόκρισης του μικροφώνου [5]. Έτσι έχουν κατασκευαστεί κατάλληλα τροποποιημένα μικρόφωνα πίεσης, αποκαλούμενα μικρόφωνα ελεύθερου πεδίου, ώστε να αντισταθμίζεται η αύξηση της απόκρισης με την αύξηση της συχνότητας του ηχητικού κύματος. Όλα τα παραπάνω κωδικοποιήθηκαν στο πρότυπο IEC 61094-8 [6] το οποίο περιγράφει την διαδικασία διακρίβωσης εργαστηριακών μικροφώνων ή μικροφώνων εργασίας για τον προσδιορισμό του συντελεστή ευαισθησίας τους σε ελεύθερο ηχητικό πεδίο. Η διακρίβωση των μικροφώνων με την μέθοδο της διαδοχικής σύγκρισης βασίζεται στην προϋπόθεση ότι το μικρόφωνο ελεύθερου πεδίου και το μικρόφωνο αναφοράς εκτίθενται διαδοχικά στο ίδιο ηχητικό πεδίο. Αρχικά το μικρόφωνο αναφοράς χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ηχητικής πίεσης στο ελεύθερο πεδίο και στη συνέχεια αντικαθίσταται από το υπό διακρίβωση μικρόφωνο ελεύθερου πεδίου. Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται εντός ανηχωικού θαλάμου σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου και τα μικρόφωνα κατά την εναλλαγή τους τοποθετούνται στην ίδια θέση ώστε να είναι όμοιος ο επηρεασμός από την όποια χωρική ανομοιομορφία του ηχητικού πεδίου. Εφόσον ισχύουν οι προηγούμενες προϋποθέσεις, τότε η ευαισθησία του μικρόφωνου ελεύθερου πεδίου MFF  είναι το γινόμενο της ευαισθησίας του μικρόφωνου αναφοράς MREFp και του λόγου VRFR της τάσης εξόδου του μικροφώνου ελεύθερου πεδίου VFF προς την τάση εξόδου του μικροφώνου αναφοράς VREF :

(2.1)

(2.2)

Το μικρόφωνο αναφοράς είναι ένα πρωτεύον εργαστηριακό μικρόφωνο του οποίου η ευαισθησία έχει προσδιοριστεί με την μέθοδο της αντιστροφής για ηχητικό πεδίο πίεσης.  Οπότε για να είναι δυνατή η εφαρμογή της μεθόδου της διαδοχικής σύγκρισης, είναι απαραίτητο να διορθωθεί η ευαισθησία MREFp του μικροφώνου αναφοράς εξαιτίας της αύξηση της απόκρισής του με την αύξηση της συχνότητας του προσπίπτοντος ηχητικού κύματος. Ορίζεται έτσι ένας συντελεστής διόρθωσης C o οποίος πολλαπλασιαζόμενος με την ευαισθησία MREFp μας δίνει την ευαισθησία του μικροφώνου αναφοράς σε ελεύθερο πεδίο . Συνεπώς από τις εξισώσεις 2.1 και 2.2:

(2.3)

Έχει καθιερωθεί για πρακτικούς λόγους και ευκολία αριθμητικών υπολογισμών, οι ευαισθησίες των μικροφώνων να είναι προσδιορισμένες σε dB re 1 V/Pa, οπότε η εξίσωση 2.3 τροποποιείται σε:

(2.4)

Ο συντελεστής διόρθωσης C εξαρτάται από την συχνότητα του ηχητικού κύματος και την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Οι τιμές του δίνονται από την τεχνική οδηγία IEC TS 61094-7 [7] για μικρόφωνα τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 61094-1 [2], μέσω υπολογισμού από μία πολυωνυμική συνάρτηση 8ου βαθμού για μικρόφωνα LS1 (διάμετρος 1") και 9ου βαθμού για μικρόφωνα LS2a (διάμετρος ½").

Η επιλογή του ηχείου που χρησιμοποιείται ως ηχητική πηγή έχει σημαντική επίδραση στον εύρος των συχνοτήτων μέτρησης και στην συνολική αβεβαιότητα μέτρησης του υπό διακρίβωση  μικροφώνου. Ιδανικά το ηχείο θα πρέπει να είναι αρκετά μικρό ώστε να λειτουργεί σαν σημειακή πηγή και να διατηρεί τα πανκατευθυντικά χαρακτηριστικά του μέχρι την μέγιστη συχνότητα των μετρήσεων. Επιπλέον η ευαισθησία του ηχείου πρέπει να επαρκεί ώστε παράγει την απαιτούμενη ηχητική στάθμη στο σημείο μέτρησης και η στάθμη να παραμένει σταθερή κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Επίσης η απόκριση συχνότητας θα πρέπει να είναι σταθερή για το εύρος των συχνοτήτων της διακρίβωσης.  Ηχείο το οποίο μπορεί να συνδυάζει απόλυτα όλα τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά είναι πρακτικά αδύνατο να κατασκευαστεί. Ως εκ τούτου γίνονται συμβιβασμοί στην επιλογή του ηχείου δίνοντας έμφαση στην καλύτερη εκπλήρωση κάποιων από τα παραπάνω τεχνικά χαρακτηριστικά. Ηχεία μικρών διαστάσεων είναι αρκετά αποδοτικά σε υψηλές συχνότητές και λειτουργούν ικανοποιητικά ως σημειακή πηγή αλλά η απόδοσή τους και η ηχητική τους στάθμη μειώνεται σημαντικά στις χαμηλές συχνότητες. Για παράδειγμα ένα ηχείο διαστάσεων 30 mm μπορεί να έχει ικανοποιητική απόκριση ακόμα και πάνω από τα 20 kHz αλλά είναι αναποτελεσματικό σε συχνότητες μικρότερες των 2 kHz. Ένα μεγαλύτερο ηχείο διαστάσεων 75 mm μπορεί να παράγει ικανοποιητική ηχητική στάθμη από τα 125 Hz αλλά είναι αναποτελεσματικό σε συχνότητες πάνω από τα 10 kHz [6]. Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η καταλληλόλητα ως πρότυπη ηχητική πηγή ενός προσομοιωτή στόματος (mouth simulator) Β&Κ 4227 ο οποίος είναι κατασκευασμένος και προορίζεται για την προσομοίωση του ηχητικού πεδίου της ανθρώπινης φωνής. Συμφωνά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του Β&Κ 4227, δείχνει να συνδυάζει το πλεονέκτημα των ηχείων μικρών διαστάσεων με άνοιγμα οπής (vent port) παραγωγής ηχητικού πεδίου 20 mm αλλά και απόκρισης συχνοτήτων από ~80 Hz μέχρι ~12500 Hz με μέγιστη στάθμη 110 dB SPL στα 25 mm απόσταση. Δηλαδή δείχνει να πληροί ταυτόχρονα την ικανότητα να λειτουργεί ως σημειακή πηγή με ικανοποιητική ηχητική στάθμη και σε μεγάλο εύρος συχνοτήτων, ενώ για την εκπλήρωση των προηγούμενων τεχνικών προδιαγραφών συνήθως απαιτείται η χρήση 2 ή και περισσοτέρων ηχητικών πηγών.

#### 2.2 Μετρήσεις διακρίβωσης μικροφώνου εργασίας ελεύθερου πεδίου σε ανηχωικό θάλαμο

Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στον ανηχωικό θάλαμο του Εργαστηρίου Ακουστικής και Δονήσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας / ΕΣΥΠ. Ο θάλαμος είναι κατασκευασμένος σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 3745 και πληροί τις απαιτήσεις για μετρήσεις ακριβείας και διακριβώσεις σε ελεύθερο πεδίο και προσδιορισμό της ηχητικής ισχύος και πίεσης. Οι εσωτερικές διαστάσεις του ανηχωικού θαλάμου είναι 4.75 m X 4.75 m X 3.68 m και συχνότητα αποκοπής είναι 125 Hz. Η διάταξη για την διακρίβωση για τις μετρήσεις παρουσιάζεται στο σχήμα 2.1.

Σχήμα 2.1  Διάταξη διακρίβωσης μικροφώνων εργασίας ελεύθερου πεδίου σε ανηχωικό θάλαμο. Αριστερά το μικρόφωνο αναφοράς/εργασίας τοποθετημένο σε ράβδο διαμέτρου ½"  μήκους 50 cm στερεωμένη σε τρίποδα. Δεξιά η ηχητική πηγή (εξ. διάμετρος 88 mm, οπής 20 mm) Β&Κ 4227 αναρτημένη σε συρματόσχοινο.

Ως αναφορά χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο εργαστηριακό μικρόφωνο πίεσης Brüel & Kjær 4180 LS2aP (διάμετρος ½") no 2208273 και χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές ευαισθησίας που είχαν υπολογιστεί προηγουμένως με την μέθοδο της αντιστροφής και το Reciprocity Calibration System Type 9699. Οι τιμές της ευαισθησίας πίεσης του μικροφώνου αναφοράς, διορθωθήκαν σύμφωνα με το πρότυπο IEC TS 61094-7 ώστε να προκύψουν οι τιμές ευαισθησίας ελεύθερου πεδίου για την αντίστοιχη συχνότητα του ηχητικού κύματος και θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την διάρκεια των μετρήσεων. Το υπό διακρίβωση μικρόφωνο είναι ένα μικρόφωνο εργασίας ελευθέρου πεδίου Brüel & Kjær 4191 WS2F (διάμετρος ½") no 2114055. Ως ηχητική πηγή χρησιμοποιήθηκε ο προσομοιωτής στόματος Brüel & Kjær 4227 και κατά την τοποθέτηση χρησιμοποιήθηκε αυτορρυθμιζόμενο γραμμικό αλφάδι LASER ώστε να τα ακουστικά κέντρα της ηχητικής πηγής και του μικροφώνου να είναι συνευθειάκα, σχήμα 2.1. Έγιναν μετρήσεις στις αποστάσεις 25 cm και 32 cm μεταξύ του προσομοιωτή στόματος και του μικροφώνου, ενώ η ελάχιστη απόσταση από τις ακμές των ηχοαπορροφητικών υλικών ήταν 160 cm. Ως ενισχυτής ισχύος χρησιμοποιήθηκε ένας στερεοφωνικός ολοκληρωμένος ενισχυτής Η | Η VX-450 MOS-FET 2 X 150 W RMS, ενώ ως ενισχυτής σήματος των μικροφώνων ο Brüel & Kjær 2673 οποίος ήταν κοινός για τα μικρόφωνα 4180 & 4191. Για την παραγωγή των ημιτονοειδών σημάτων διέγερσης της ηχητικής πηγής 4227 αλλά και για την μέτρηση των τάσεων εξόδου του ενισχυτή σήματος 2673 των μικροφώνων χρησιμοποιήθηκε η κάρτα ήχου Creative Labs E-MU 1616m με δειγματοληψία 44.1 kHz και ανάλυση 16 bit. Το μικρόφωνο ελεύθερου πεδίου διακριβώθηκε από 100 Hz μέχρι 16000 Ηz στις τυποποιημένες κατά ISO 266 συχνότητες (10n Hz,  n=2.1, 2.2, ...). Αρχικά πριν την εκκίνηση των μετρήσεων η ηχητική πηγή τροφοδοτήθηκε με σταθερή ισχύ και λειτουργούσε για τουλάχιστον 30 λεπτά ώστε να επέλθει θερμοκρασιακή ισορροπία του μεγαφώνου και να σταθεροποιηθεί η παραγομένη ηχητική πίεση. Η διαδικασία ξεκινάει με την τοποθέτηση του μικροφώνου αναφοράς 4180 σε απόσταση 32 cm από την ηχητική πηγή. Οι μετρήσεις ξεκινούν από τη χαμηλότερη συχνότητα των 100 Hz και η κάρτα ήχου παράγει το ημιτονοειδές σήμα των 100 Hz με πλάτος 1 V RMS το οποίο οδηγείται στην είσοδο του ενισχυτή ισχύος. Η έξοδος του ενισχυτή είναι συνδεμένη στον προσομοιωτή στόματος 4227 ο οποίος παράγει το ηχητικό κύμα. Το κέρδος του ενισχυτή ρυθμίστηκε κατάλληλα ώστε η ισχύς εξόδου να είναι 0.6 W προκαλώντας 75 dB SPL στην θέση του μικροφώνου και λόγο σήματος προς θόρυβο καλύτερο από SNR>40 dB. Τα 0.6 W από τον ενισχυτή είναι πολύ χαμηλότερα από την μέγιστη ισχύ λειτουργίας των 10 W στα 4 Ω αντίστασης μεγαφώνου του 4227, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή αρμονική παραμόρφωσή THD<2% και αποφυγή υπερθέρμανσης. Η μετρούμενη ηχητική στάθμη μετατρέπεται σε τάση από το μικρόφωνο, ενισχύεται από τον ενισχυτή σήματος 2673 και τάση εξόδου του μετράται από την είσοδο της κάρτας ήχου. Εφαρμόζοντας των γρήγορο μετασχηματισμό Fourier FFT υπολογίζεται το πλάτος του μετρούμενου σήματος σε dBV για το μικρόφωνο αναφοράς. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται στις υπόλοιπες συχνότητες μέχρι την μέγιστη συχνότητα των 16000 Hz οπότε και ολοκληρώνεται η πρώτη ομάδα μετρήσεων των τάσεων αναφοράς VREF1(f). Στην συνέχεια αντικαθίσταται στην ίδια θέση το μικρόφωνο αναφοράς με το υπό διακρίβωση μικρόφωνο εργασίας ελεύθερου πεδίου 4191 και επαναλαμβάνεται η διαδικασία των μετρήσεων διατηρώντας τις ίδιες συνθήκες μέτρησης. Με την ολοκλήρωση των μετρήσεων έχει ληφθεί η πρώτη ομάδα μετρήσεων VFF1(f) για το μικρόφωνο ελεύθερου πεδίου. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 3 ομάδες μετρήσεων για το μικρόφωνο αναφοράς και 2 για το υπό διακρίβωση με την διαδοχική σειρά REF1, FF1, REF2, FF2, REF3. Στην συνέχεια υπολογίζεται η διαφορά της μετρούμενης τάσης του μικροφώνου ελεύθερου πεδίου από το αναφοράς ανά διαδοχική ομάδα μέτρησης στην κάθε συχνότητα, δηλαδή, VFF1(f)-VREF1(f), VFF1(f)-VREF2(f), VFF2(f)-VREF2(f), VFF2(f)-VREF3(f) και μετέπειτα υπολογίζεται η μέση τιμή των διαφορών VFF(f)-VREF(f) από όλες τις ομάδες για την κάθε συχνότητα μέτρησης f. Η μέση τιμή των διαφορών για τα μικρόφωνα είναι αυτή που χρησιμοποιείται στην εξίσωση 2.4 για το υπολογισμό της ευαισθησίας του μικροφώνου ελεύθερου πεδίου. Η τυπική απόκλιση των μετρήσεων του μικροφώνου ελεύθερου πεδίου και αναφοράς είναι ενδεικτική της σταθερότητας της παραγόμενης ηχητική στάθμης από την πηγή και η τιμή της εισάγεται στο ισοζύγιο υπολογισμού της συνολικής αβεβαιότητας της διακρίβωσης. Στον πίνακα 2.1 παρουσιάζονται σε ενδεικτικές συχνότητες τα αποτελέσματα των μετρήσεων για το μικρόφωνο αναφοράς και ελεύθερου πεδίου.

Πίνακας 2.1  Αποτελέσματα διακρίβωσης μικρόφωνου εργασίας ελεύθερου πεδίου σε ανηχωικό θάλαμο με την μέθοδο της διαδοχικής σύγκρισης.

| Συχνότητα [Hz] | MRp [dBV/Pa] | C [dB] | MRff [dBV/Pa] | ΔV(f) [dB] | MFF [dBV/Pa] | FR [dB] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 126 | -38.04 | 0.00 | -38.04 | -0.44 | -38.48 | -0.02 |
| 251 | -38.05 | 0.00 | -38.05 | -0.41 | -38.46 | 0.00 |
| 501 | -38.05 | 0.01 | -38.04 | -0.41 | -38.45 | 0.01 |
| 1000 | -38.05 | 0.06 | -37.99 | -0.48 | -38.47 | -0.01 |
| 1995 | -38.02 | 0.27 | -37.75 | -0.73 | -38.48 | -0.02 |
| 3981 | -37.90 | 1.05 | -36.85 | -1.69 | -38.54 | -0.08 |
| 7943 | -37.45 | 3.70 | -33.75 | -4.61 | -38.36 | 0.10 |
| 15849 | -37.18 | 8.64 | -28.54 | -9.10 | -37.64 | 0.82 |

Όπου MRp η ευαισθησία του μικρόφωνου αναφοράς για πεδίο πίεσης, C ο συντελεστής διόρθωσης από πεδίο πίεσης σε ελεύθερο, MRff η ευαισθησία του μικρόφωνου αναφοράς σε ελεύθερο πεδίο, ΔV(f) η μέση τιμή της διαφοράς VFF(f)-VREF(f), MFF η ευαισθησία του μικρόφωνου εργασίας ελεύθερου πεδίου και FR η απόκριση συχνότητας του μικροφώνου με αναφορά την ευαισθησία στα 251 Hz. Η αβεβαιότητα της διακρίβωσης για διάστημα εμπιστοσύνης 95% είναι 0.15 dB για 100 Hz – 5 kHz, 0.20 dB για 6 kHz – 8 kHz, 0.30 dB για 9 kHz – 12 kHz και 0.40 dB για 13 kHz – 16 kHz. Οι σημαντικότερες συνεισφορές στο ισοζύγιο αβεβαιοτήτων προέρχονται από την ευαισθησία του μικρόφωνου αναφοράς και την  ανομοιογένεια του ηχητικού πεδίου και απόκλιση από τις συνθήκες ελευθέρου πεδίου στις υψηλές συχνότητες. Σε όλες τις συχνότητες μέτρησης η τυπική απόκλιση της διαφοράς ΔV(f) ήταν μικρότερη ή ίση από 0.01 dB πολύ μικρότερη από τις αβεβαιότητες της μέτρησης, το οποίο δείχνει ότι παραγόμενη στάθμη από την ηχητική πηγή και γενικά οι συνθήκες μέτρησης ήταν σταθερές και επηρεάζουν ελάχιστα το τελικό αποτέλεσμα. Για την εκτίμηση του επηρεασμού της ανομοιογένειας του ηχητικού πεδίου, οι μετρήσεις επαναλήφθηκαν σε απόσταση 25 cm και υπολογίστηκε η ευαισθησία του μικρόφωνου ελεύθερου πεδίου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η απόκλιση των ευαισθησιών του μικρόφωνου ελεύθερου πεδίου για τις δύο αποστάσεις ήταν μέχρι 0.01 dB για 100 Hz – 5 kHz, μέχρι 0.03 dB για 6.3 kHz – 8 kHz και μέχρι 0.04 dB για 10 kHz – 16 kHz. Τα αποτελέσματα των αποκλίσεων των ευαισθησιών είναι σημαντικά μικρότερα από τις αβεβαιότητες της διακρίβωσης και δείχνουν αμελητέο επηρεασμό της ευαισθησίας  από την χωρική ανομοιομορφία του ηχητικού πεδίου. Οπότε σύμφωνα με τα παραπάνω ο προσομοιωτής στόματος παράγει σταθερή ηχητική στάθμη και ηχητικό πεδίο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για μετρήσεις σε ελεύθερο πεδίο και επομένως είναι κατάλληλος για διακριβώσεις μικροφώνων εργασίας ελεύθερου πεδίου σε ανηχωικό θάλαμο.

## 3.     Συμπεράσματα

Στην παρούσα δημοσίευση παρουσιάστηκε συνοπτικά η εφαρμογή της μεθόδου της αντιστροφής (pressure reciprocity calibration) για την διακρίβωση 3 εργαστηριακών μικροφώνων αναφοράς τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές του προτύπου IEC 61094-1 και του υπολογισμού της ευαισθησίας πίεσης τους. Η μεθοδολογία διακρίβωσης είναι σύμφωνη με το πρότυπο IEC 61094-2 και τα αποτελέσματα έδειξαν ότι παρέχει την υψηλότερη ακρίβεια και επαναληψιμότητα μετρήσεων συνδυασμένη με την μικρότερη αβεβαιότητα στον υπολογισμό της ευαισθησίας πίεσης. Στην συνέχεια εφαρμόζοντας την μέθοδο της διαδοχικής σύγκρισης σε ανηχωικό θάλαμο, ένα από τα μικρόφωνα αναφοράς χρησιμοποιήθηκε για την διακρίβωση ενός μικροφώνου εργασίας ελευθέρου πεδίου έχοντας ως ηχητική πηγή ένα προσομοιωτή στόματος (mouth simulator). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έδειξαν ότι η προσομοιωτής στόματος πληροί της προδιαγραφές του IEC 61094-8 και είναι κατάλληλος για χρήση ως ηχητική πηγή διακρίβωσης. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων έχουν υψηλή επαναληψιμότητα και η αβεβαιότητα του συντελεστή ευαισθησίας είναι αρκετά χαμηλή ώστε το διακριβωμένο μικρόφωνο να παρέχει αξιόπιστες μετρήσεις σε συνθήκες ελεύθερου πεδίου.

## 4.     Αναφορές

[1] IEC 61094-2:1992 Electroacoustics - Measurement microphones - Part 2: Primary method for pressure calibration of laboratory standard microphones by the reciprocity technique International Electrotechnical Commission (1992).

[2] IEC 61094-1:1992 Measurement microphones - Part 1: Specifications for laboratory standard microphones International Electrotechnical Commission (1992).

[3] Brüel & Kjær Reciprocity Calibration System 9699 Technical Documentation Brüel & Kjær (1998).

[4] Κωνσταντίνος Ζαχαρίας, Χρήστος Μπαντής «Διακρίβωση εργαστηριακών μικροφώνων αναφοράς με την μέθοδο της αναστροφής (pressure reciprocity calibration)» στο 8o Τακτικό Εθνικό Συνέδριο Μετρολογίας (2022).

[5] Tamil Chandran A., Surendran P. «Selection and Calibration of Acoustic Sensors» IJERT Vol. 5. Issue 6, Σελίδες 396-403 (2016).

[6] IEC 61094-8:1998 Measurement microphones - Part 8: Methods for free-field calibration of working standard microphones by comparison International Electrotechnical Commission (1998).

[7] IEC TS 61094-7:2006 Measurement microphones - Part 7: Values for the difference between free-field and pressure sensitivity levels of laboratory standard microphones International Electrotechnical Commission (2006).